**石家庄市人民医院**

**关于开展医用吊塔移机服务**

**市场调研的公告**

根据工作需要，现对医用吊塔移机服务进行市场调研，具体内容如下：

一、项目内容

为建华、方北、范西3院区提供医用吊塔拆装移机服务。吊塔品牌包括谊安、科曼、迈瑞、应成。

二、项目要求

1.移机项目包括且不限于新旧场地勘测、设备拆卸、打包运输、新场地安装（含气体管道、电路、网络布线）、调试、功能验收等。

2.移机后需确保吊塔性能（供氧、正负压、电源接口等）与移机前一致，并通过空载/负载测试，保证正常使用。

3.气体系统供氧、正负压空气等管道需密封防泄漏。新增配件，如基座、吊管等需按需配置并安装。

4.移机中设备损坏、配件丢失、人身安全事故等均由供应商全责。

三、参与条件及提供材料

1.营业执照（复印件加盖公章）。

2.《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》或厂家授权书。

3.法定代表人授权委托书和被授权人身份证（法定代表人报名时提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证）。

4.人员证书、社保证明。

以上资料，加上封皮及报名表装订成册并加盖公章，报名时提交医院有关部门。

四、报名时间及联系方式

报名时间：7月16日至7月23日

联系人：刘学锋，联系电话：17603119630

地址：石家庄市人民医院医疗设备科（石家庄市方北路9号）

附件：吊塔移机服务价格表

 医疗设备科

2025年7月16日

附件

医用吊塔移机服务价格表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 分项内容 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 吊塔单独拆机 | 吊塔结构拆解、管线分离及封堵（含人工费） | 台 |  |
| 2 | 吊塔单独装机 | 保证吊塔性能与原状态一致（含固定基础、法兰盘、气电连接、人工费、调试费） | 台 |  |
| 3 | 吊塔拆装机 |  | 台 |  |
| 4 | 吊塔的改型费 | 原来吊桥长度长，通过切割后成为合适的长度（含加工费和人工费） | 台 |  |
| 5 | **其他配件** |  |  |  |
|  | 氧气终端 |  | 套 |  |
|  | 负压终端 |  | 套 |  |
|  | 压缩空气终端 |  | 套 |  |
|  | 五孔电源插座 |  | 套 |  |
|  | 网络接口 |  | 套 |  |
|  | 负压管路堵塞疏通 |  | 次 |  |
|  | 吊塔漂移阻力调节 |  | 次 |  |

**备注：据实结算，最终数量以实际发生的数量为准。**