关于开展内窥镜维修维保服务项目市场调研的通知
我院拟调研服务明细：

标段一：

	序号
	品牌
	设备型号
	备注
	出厂日期
	故障表现

	1
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2020.5.11
	

	2
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2020.5.9
	U角度钢丝断

	3
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2020.5.8
	弯曲橡皮漏水，插入管根部折损，多处皱褶，开关老化，S盖损，吸引缸磨损，导光软管老化，图像中有彩斑

	4
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2020.5.9
	

	5
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2018.2.17
	

	6
	奥林巴斯
	GIF-HQ290
	胃镜
	2018.3.12
	

	7
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2018.3.15
	

	8
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.12
	

	9
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.12
	

	10
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.13
	插入管褶皱、漏水，光束玻璃变色，开关老化，导光软管皱、角度不足

	11
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.12
	

	12
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.12
	入管多处褶皱，导光插头部进液、腐蚀，报错E315,弯曲管进液，操作部进液，开关老化，光束玻璃磨损，导光软管提皱，SC盖划伤

	13
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2021.2.10
	

	14
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2021.2.11
	

	15
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2021.2.11
	

	16
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2023.1.12
	

	17
	奥林巴斯
	GIF-HQ290
	胃镜
	2023.1.18
	

	18
	奥林巴斯
	GIF-H290Z
	放大胃镜
	2021.2.23
	

	19
	奥林巴斯
	GIF-XP290N
	经鼻胃镜
	2021.2.28
	弯曲管咬痕，凹陷，橡皮破损漏水，橡皮内未浸液

	20
	奥林巴斯
	SIF-Q260
	小肠镜
	2021.2.19
	

	21
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2019.4.22
	

	22
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2021,2.9
	拾钳器冲洗口漏水，镜内全部进液，操作部腐蚀，上角度螺旋管开焊，插入管皱褶，导光软管老化。CCD盖玻璃磨损，有内裂

	23
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2021.2.9
	

	24
	奥林巴斯
	CF-H260L
	肠镜
	2020.5.8
	插入管漏水，多处皱褶，钳子口有刮痕，导光软管皱褶，开关、护套损，CCD玻璃表面划伤，上下左右角度不足

	25
	奥林巴斯
	CF-H260AI
	肠镜
	2020.5.15
	

	26
	奥林巴斯
	CF-HQ290I
	肠镜
	2018.4.2
	插入管褶皱，上角度钢丝断，喷嘴堵寒，LG玻璃缺损，开关老化，插入管锥形套破损，导光软管皱，SC盖划伤

	27
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2018.4.17
	上下左右角度不足、旷量大，打角度发紧，力矩超规，开关、护套损，导光软管皱褶，光束玻璃磨损

	28
	奥林巴斯
	CF-H260AI
	肠镜
	2018.5.15
	插入管皱褶严重，表皮松弛，角度不足，CCD盖玻璃磨损，开关老化，导光软管老化

	29
	奥林巴斯
	CF-H260AI
	肠镜
	2018.5.12
	

	30
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.15
	

	31
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.15
	

	32
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.15
	角度不足，打下角度时弯曲形状扭曲，多次打角度后恢复正常，钳子管道漏水，有时偏移

	33
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.15
	

	34
	奥林巴斯
	CF-H290L
	肠镜
	2020.6.18
	

	35
	奥林巴斯
	PCF-H290ZI
	放大肠镜
	2021.2.25
	

	36
	奥林巴斯
	BF-P290
	支气管镜
	2019.4.23
	

	

	37
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.10
	

	38
	奥林巴斯
	GIF-H290Z
	胃镜
	2023.1.17
	

	39
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2023.2.3
	

	40
	奥林巴斯
	PCF-H290ZI
	肠镜
	2023.1.18
	

	41
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2018.5.12
	

	42
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2018.3.23
	

	

	43
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2023.1.12
	

	44
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2018.5.18
	

	45
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2018.5.18
	

	46
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2020.2.12
	

	47
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2018.5.26
	

	48
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.12
	

	49
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2021.2.14
	

	50
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2021.2.9
	

	51
	奥林巴斯
	GIF-XP290N
	经鼻胃镜
	2021.3.3
	

	52
	奥林巴斯
	GIF-H290Z
	放大胃镜
	2021.2.26
	

	53
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2021.2.18
	

	54
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2020.1.19
	

	55
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2023.1.24
	

	56
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2018.5.11
	

	57
	奥林巴斯
	CF-H260AI
	电子结肠镜
	2020.2.13
	

	58
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.12
	

	59
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.12
	

	60
	奥林巴斯
	PCF-H290ZI
	放大肠镜
	2021.2.25
	

	61
	奥林巴斯
	SIF-Q260
	小肠镜
	2021.2.19
	


标段二

	序号
	品牌
	设备型号
	备注
	出厂日期

	1
	宾得
	EC38-i10F
	肠镜
	2014.7.15

	2
	宾得
	EC38-i10F
	肠镜
	2014.7.15

	3
	宾得
	EC38-i10M
	肠镜
	2023.3.30

	4
	宾得
	EG29-i10
	胃镜
	2014.7.15

	5
	宾得
	EG29-i10
	胃镜
	2014.7.15

	6
	宾得
	EG29-i10N
	胃镜
	2022.11.28

	7
	宾得
	EG-3870UTK
	扇扫超声内镜
	2014.7.15

	8
	宾得
	EG-3670URK
	环扫超声内镜
	2014.7.15

	9
	宾得
	EG29-i10N
	胃镜
	2022.11.24

	10
	宾得
	EG29-i10N
	胃镜
	2022.11.28

	11
	宾得
	EG29-i10N
	胃镜
	2021.4.29

	12
	宾得
	EC38-i10M
	肠镜
	2022.10.6

	13
	宾得
	EC38-i10M
	肠镜
	2021.4.29

	14
	宾得
	EG-3670URK
	环扫超声内镜
	2020.9.2

	15
	宾得
	EG-3270UK
	扇扫超声内镜
	2020.8.3


现开始征集或邀请服务商（可分标段单独报名，也可打包报名），

报名需提供：

1、服务商公司证照（具有相应资质）。

2、业务员授权书及居民身份证复印件
3、服务商法定代表人居民身份证复印件
4、承担同品牌服务证明（合同复印件或中标通知书）

5、服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明

6、同类设备服务客户名单

7、方案（含服务方案、报价、响应时间、交付时间、是否提供备用机及质保期等）

要求：封皮按照附件一《封皮》，首页按照附件二《报名表》制作，可参加部分标段调研。标段一有故障描述的内镜需提供维修价格及维保价格，无故障描述内镜只需提供维保价格，标段二为只需提供维保价格。
以上资料，合订加盖公章，PDF格式发至邮箱；另报名汇总表电子版（word格式）一并发至邮箱。

邮箱地址：17603111126@163.com
报名截止时间： 2025年12月24日

                            石家庄市人民医院

                                2025年12月17日

附件一：《封皮》

             项目编码           

             项目名称            

   公司名称                          ​​     

   业务员姓名        联系电话            

附件二：《报 名 表》      

报名表

项目编号:   1     项目名称:                                 
服务商名称：                                       

授权人姓名：               联系电话：                      

设备名称(注册证名称)：                      型号：          

	序号
	资料名称
	页码
	审查结果

	1
	服务商公司证照
	
	

	2
	业务员授权书及居民身份证复印件
	
	

	3
	产品法定代表人居民身份证复印件
	
	

	4
	承担同品牌服务证明（合同复印件或中标通知书）
	
	

	5
	服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明
	
	

	6
	同类设备服务客户名单
	
	

	7
	方案（含服务方案、报价、响应时间、交付时间、是否提供备用机及质保期等）
	
	

	8
	其他
	
	


附件三：报名汇总表
标段一：
	序号
	品牌
	设备型号
	备注
	出厂日期
	故障表现
	维修价格（元）
	每年维保价格（元）

	1
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2020.5.11
	
	
	

	2
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2020.5.9
	U角度钢丝断
	
	

	3
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2020.5.8
	弯曲橡皮漏水，插入管根部折损，多处皱褶，开关老化，S盖损，吸引缸磨损，导光软管老化，图像中有彩斑
	
	

	4
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2020.5.9
	
	
	

	5
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2018.2.17
	
	
	

	6
	奥林巴斯
	GIF-HQ290
	胃镜
	2018.3.12
	
	
	

	7
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2018.3.15
	
	
	

	8
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.12
	
	
	

	9
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.12
	
	
	

	10
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.13
	插入管褶皱、漏水，光束玻璃变色，开关老化，导光软管皱、角度不足
	
	

	11
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.12
	
	
	

	12
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.12
	入管多处褶皱，导光插头部进液、腐蚀，报错E315,弯曲管进液，操作部进液，开关老化，光束玻璃磨损，导光软管提皱，SC盖划伤
	
	

	13
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2021.2.10
	
	
	

	14
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2021.2.11
	
	
	

	15
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2021.2.11
	
	
	

	16
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2023.1.12
	
	
	

	17
	奥林巴斯
	GIF-HQ290
	胃镜
	2023.1.18
	
	
	

	18
	奥林巴斯
	GIF-H290Z
	放大胃镜
	2021.2.23
	
	
	

	19
	奥林巴斯
	GIF-XP290N
	经鼻胃镜
	2021.2.28
	弯曲管咬痕，凹陷，橡皮破损漏水，橡皮内未浸液
	
	

	20
	奥林巴斯
	SIF-Q260
	小肠镜
	2021.2.19
	
	
	

	21
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2019.4.22
	
	
	

	22
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2021,2.9
	拾钳器冲洗口漏水，镜内全部进液，操作部腐蚀，上角度螺旋管开焊，插入管皱褶，导光软管老化。CCD盖玻璃磨损，有内裂
	
	

	23
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2021.2.9
	
	
	

	24
	奥林巴斯
	CF-H260L
	肠镜
	2020.5.8
	插入管漏水，多处皱褶，钳子口有刮痕，导光软管皱褶，开关、护套损，CCD玻璃表面划伤，上下左右角度不足
	
	

	25
	奥林巴斯
	CF-H260AI
	肠镜
	2020.5.15
	
	
	

	26
	奥林巴斯
	CF-HQ290I
	肠镜
	2018.4.2
	插入管褶皱，上角度钢丝断，喷嘴堵寒，LG玻璃缺损，开关老化，插入管锥形套破损，导光软管皱，SC盖划伤
	
	

	27
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2018.4.17
	上下左右角度不足、旷量大，打角度发紧，力矩超规，开关、护套损，导光软管皱褶，光束玻璃磨损
	
	

	28
	奥林巴斯
	CF-H260AI
	肠镜
	2018.5.15
	插入管皱褶严重，表皮松弛，角度不足，CCD盖玻璃磨损，开关老化，导光软管老化
	
	

	29
	奥林巴斯
	CF-H260AI
	肠镜
	2018.5.12
	
	
	

	30
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.15
	
	
	

	31
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.15
	
	
	

	32
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.15
	角度不足，打下角度时弯曲形状扭曲，多次打角度后恢复正常，钳子管道漏水，有时偏移
	
	

	33
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.15
	
	
	

	34
	奥林巴斯
	CF-H290L
	肠镜
	2020.6.18
	
	
	

	35
	奥林巴斯
	PCF-H290ZI
	放大肠镜
	2021.2.25
	
	
	

	36
	奥林巴斯
	BF-P290
	支气管镜
	2019.4.23
	
	
	

	
	
	
	
	
	以上合计
	
	

	37
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.10
	
	
	

	38
	奥林巴斯
	GIF-H290Z
	胃镜
	2023.1.17
	
	
	

	39
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2023.2.3
	
	
	

	40
	奥林巴斯
	PCF-H290ZI
	肠镜
	2023.1.18
	
	
	

	41
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2018.5.12
	
	
	

	42
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2018.3.23
	
	
	

	
	
	
	
	
	以上合计
	
	

	43
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2023.1.12
	
	
	

	44
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2018.5.18
	
	
	

	45
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2018.5.18
	
	
	

	46
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2020.2.12
	
	
	

	47
	奥林巴斯
	GIF-H260
	胃镜
	2018.5.26
	
	
	

	48
	奥林巴斯
	GIF-H290
	胃镜
	2021.3.12
	
	
	

	49
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2021.2.14
	
	
	

	50
	奥林巴斯
	GIF-Q260J
	胃镜
	2021.2.9
	
	
	

	51
	奥林巴斯
	GIF-XP290N
	经鼻胃镜
	2021.3.3
	
	
	

	52
	奥林巴斯
	GIF-H290Z
	放大胃镜
	2021.2.26
	
	
	

	53
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2021.2.18
	
	
	

	54
	奥林巴斯
	TJF-260V
	十二指肠镜
	2020.1.19
	
	
	

	55
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2023.1.24
	
	
	

	56
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2018.5.11
	
	
	

	57
	奥林巴斯
	CF-H260AI
	电子结肠镜
	2020.2.13
	
	
	

	58
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.12
	
	
	

	59
	奥林巴斯
	CF-H290I
	肠镜
	2021.3.12
	
	
	

	60
	奥林巴斯
	PCF-H290ZI
	放大肠镜
	2021.2.25
	
	
	

	61
	奥林巴斯
	SIF-Q260
	小肠镜
	2021.2.19
	
	
	

	
	
	
	
	
	以上合计
	
	


标段二

	序号
	品牌
	设备型号
	备注
	出厂日期
	每年维保价格（元）

	1
	宾得
	EC38-i10F
	肠镜
	2014.7.15
	

	2
	宾得
	EC38-i10F
	肠镜
	2014.7.15
	

	3
	宾得
	EC38-i10M
	肠镜
	2023.3.30
	

	4
	宾得
	EG29-i10
	胃镜
	2014.7.15
	

	5
	宾得
	EG29-i10
	胃镜
	2014.7.15
	

	6
	宾得
	EG29-i10N
	胃镜
	2022.11.28
	

	7
	宾得
	EG-3870UTK
	扇扫超声内镜
	2014.7.15
	

	8
	宾得
	EG-3670URK
	环扫超声内镜
	2014.7.15
	

	9
	宾得
	EG29-i10N
	胃镜
	2022.11.24
	

	10
	宾得
	EG29-i10N
	胃镜
	2022.11.28
	

	11
	宾得
	EG29-i10N
	胃镜
	2021.4.29
	

	12
	宾得
	EC38-i10M
	肠镜
	2022.10.6
	

	13
	宾得
	EC38-i10M
	肠镜
	2021.4.29
	

	14
	宾得
	EG-3670URK
	环扫超声内镜
	2020.9.2
	

	15
	宾得
	EG-3270UK
	扇扫超声内镜
	2020.8.3
	


